## Instrumentação - Aula 2

## MEDIÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAIS, INCERTEZA E PROPAGAÇÃO DE ERRO

(A maior parte desta aula está baseada na home-page da disciplina de Instrumentação da FEM-UNICAMP)

### 1. O erro nos dados experimentais

Incerteza, erro, desvio, viés ("bias"): variação do dado medido em relação a um valor de referência (o valor supostamente "verdadeiro" da grandeza física).

Para podermos utilizar o instrumento, é necessário determinar qual é o erro em relação a uma medida padrão, ou ainda:

Uma relação entre a medida que o instrumento fornece e o valor “verdadeiro” (determinado a partir de um outro instrumento “padrão”): calibração (aferição) estática

Procedimento: variar o valor verdadeiro em incrementos crescentes e decrescentes, cobrindo-se assim uma determinada faixa de interesse da grandeza em ambos os sentidos.

Exemplo: calibração de um manômetro de Bourdon na faixa de pressão de 0 a 10 kPa.

| Pressão real | Pressão | Indicada |
| --- | --- | --- |
| kPa | Aumentando | Diminuindo |
| 0,00 | -1,12 | -0,69 |
| 1,00 | 0,21 | 0,42 |
| 2,00 | 1,18 | 1,65 |
| 3,00 | 2,09 | 2,48 |
| 4,00 | 3,33 | 3,62 |
| 5,00 | 4,50 | 4,71 |
| 6,00 | 5,26 | 5,87 |
| 7,00 | 6,59 | 6,89 |
| 8,00 | 7,73 | 7,92 |
| 9,00 | 8,68 | 9,10 |
| 10,00 | 9,80 | 10,20 |

Pi: valor verdadeiro da pressão aplicada na entrada do manômetro (variável independente)

Po: valor lido na escala do instrumento, ou valor de saída (variável dependente).

Curva de pressão crescente de 0 a 10 kPa: símbolo +, azul

Curva de pressão decrescente de 10 a 0 kPa: símbolo o, vermelho

Para uma leitura de 4,00 KPa no manômetro, temos a pressão “real” de 3,56. Isso implica num desvio de medida, ou num erro sistemático de 0,44 KPa para a leitura de 4,00 KPa

Calibração: o desvio em uma leitura é corrigido e a incerteza é definida numericamente (quantificada).

Definições relacionadas ao erro estático de instrumentos

Sensibilidade estática - Inclinação da curva de calibração.

Pode ser constante (faixa linear) ou não

A sensibilidade pode se referir à relação entre a variação da saída lida no instrumento ou no transdutor e a variação da grandeza física:

Exemplos de medidas de sensibilidade: transdutor de pressão eletrônico, S = 2,0 x 10-3 mA/Pa; termopar, S = 50 mV / oC;

Efeito das entradas interferentes e modificadoras:

A calibração entrada-saída refere-se à entrada desejada do instrumento.

Deslocamento do zero (“zero drift”): efeito de uma entrada interferente cuja magnitude é independente do valor da entrada desejada.

Deslocamento da sensibilidade (“sensitivity drift” ou “scale-factor drift”): efeito de uma entrada modificadora cuja magnitude é função da variável de entrada.

Exemplo: efeito da temperatura no manômetro

Deslocamento do zero, entrada interferente: temperatura provoca expansão ou contração dos componentes do manômetro, haverá variação da leitura da pressão mesmo quando esta se mantiver constante

Calibração: manter a pressão constante e variar a temperatura

Deslocamento da sensibilidade, entrada modificadora: a temperatura pode alterar o módulo de elasticidade da mola do manômetro, o que afetará a sua sensibilidade à pressão.

Calibração: manter a temperatura constante e variar a pressão. Mudar o valor da temperatura, manter constante e variar novamente a pressão.

Linearidade - É o desvio máximo entre os pontos experimentais e a curva de calibração representada por uma linha reta.

|  | Linearidade com relação aos pontos terminais (endpoint linearity) – reta que passa pelos pontos inicial e final Linearidade independente – em relação à reta de mínimos quadrados Linearidade baseada no zero (zero-based linearity) – em relação a uma reta de mínimos quadrados que passa pelo zero |
| --- | --- |

Faixa de Operação - Faixa entre os valores mínimo e máximo da variável de entrada para a qual se projetou o instrumento de medida.

Limiar (“threshold”) - Valor mínimo de entrada, abaixo do qual ele não tem qualquer sinal de saída. Corresponde ao menor valor mensurável da entrada.

Menor Divisão da Escala - Menor divisão da escala corresponde ao valor nominal da variação da leitura entre dois traços adjacentes da escala.

É o limite de erro de um instrumento analógico, podendo ser definida como sendo a menor divisão da escala.

Pode também ser um critério subjetivo, definido pelo experimentalista. Se a menor divisão da escala do instrumento for suficientemente grande, pode ser considerado como 1/5 da menor divisão da escala, por exemplo.

Normalmente o limite de erro é igual a 1/2 da menor leitura, para instrumentos analógicos

Histerese – Máxima diferença entre as medidas efetuadas de maneira crescente ou decrescente.

Incremento Digital - (instrumentos de indicação digital): variação da entrada capaz de causar a variação do último dígito da leitura (observar que esta variação nem sempre é unitária).

Resolução - Menor variação da entrada que pode ser medida pelo instrumento.  Se a entrada do instrumento for aumentada gradualmente a partir de um valor qualquer diferente de zero, a saída do instrumento não variará até que um certo valor do incremento seja excedido.

Largura de banda (bandwidth) - É a banda (ou faixa) de frequência na qual pode operar o instrumento. Um instrumento com largura de banda de 100 Hz mede a variável de interesse com frequência de até 100 Hz.

Faixa dinâmica (dinamic range) - É determinada pelos limites superior e inferior de entrada ou saída que mantêm a medição no nível adequado de precisão.

Precisão e Exatidão -

Precisão (precision): Medidas precisas significam medidas com pouca dispersão.  A precisão está, portanto, ligada ao conceito de repetibilidade e estabilidade de um instrumento. Relacionada ao erro aleatório.

O erro aleatório corresponde à variação dos valores medidos, causados por entradas interferentes e modificadoras.

Exatidão (accuracy): Qualidade daquilo que é exato, em conformidade com um padrão. (no procedimento de calibração, o instrumento “padrão” deve ser pelo  menos 10x mais exato do que o instrumento sendo calibrado). Relacionada ao erro sistemático.

O erro sistemático é resultado do uso de um equipamento não-aferido ou da utilização de técnica de medida não-coerente, que sempre darão valores medidos maiores (ou menores) que o valor "verdadeiro".

## 2. Tratamento dos erros aleatórios.

Incerteza: parâmetro que caracteriza o intervalo de valores que contém o mesurando, com um determinado nível de confiança.

### Categorias de incerteza:

Incerteza padronizada do tipo A: determinada a partir de análise estatística de um conjunto de medições do fenômeno em questão.

Incerteza padronizada do tipo B: especificada em catálogo, manuais técnicos fixada no certificado de calibração do(s) instrumento(s) aplicado(s). (na prática, na medição de fenômenos intrinsecamente variáveis, deve-se considerar a incerteza ou flutuação do próprio fenômeno físico – exemplo anemômetro de fio quente).

Determinação da incerteza padronizada do tipo A

Efetuar a medição diversas vezes, calcular a média, o desvio médio e o desvio padrão.

A grandeza passa então a ser referida pelo seu valor médio +/- a incerteza ( p. exemplo,  22,6 +/- 0,2 Volts, ou 10,2 +/- 0,38 s.

Valor médio e desvio padrão de n medições de tempo

| Tempo, s | (X - <X>), s | ¦ ¦, s | ( ¦ ¦ )2 S2 | ( ¦ ¦ )2 s2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,3 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| 10,7 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 |
| 9,9 | -0,3 | 0,3 | 0,09 | 0,09 |
| 9,9 | -0,3 | 0,3 | 0,09 | 0,09 |
| < X > = 10,2 | >= 0,0 | X> = ¦ ¦ / n = 0,3 | ( ¦ ¦ )2 / 4 = 0,11 |  ¦ ¦ )2 / 3 = 0,15 SD = (0,15)1/2 = +/- 0,38 |

< X > representa o valor médio de X, é o somatório do conjunto de n dados medidos.

Coluna 1: Média simples  <X>: é a soma dos quatro termos dividida por 4, obtendo-se 10,2

Coluna 2: Desvio do dado medido em relação ao valor médio: 

Coluna 3: Valor absoluto do desvio; seu valor médio é o que se denomina de desvio médio, <X> = 0,3.

Coluna 4: Quadrados dos desvios médios, ( | | )2, e seu valor médio.

Coluna 5: Reproduz a coluna quatro: se a soma dos quadrados dos desvios médios ( | | )2 ) / (n-1 = 3) =  (variância). A raiz quadrada da variância é o desvio padrão, SD.

Obs: O desvio padrão (SD = 0,38)  >  desvio médio (< X > = 0,3), mas cada um deles pode ser adotado para caracterizar a variação dos dados experimentais.

### Média, desvio padrão, distribuição Normal

Medição do espalhamento dos dados medidos ao redor da média: faixa de valores medidos, da variância, do desvio padrão, das distribuições estatísticas e suas características.

A faixa dos valores medidos: diferença entre o maior e o menor valor medido.

FVM = Xmáx - Xmín

Variância: dispersão do conjunto de dados em relação à média. Ela é a média do quadrado dos desvios:		  2 = S ( X - < X >)2 / (N-1)

Desvio padrão: raiz quadrada da variância:		  SD = (2)1/2

O desvio padrão é a forma de medir a dispersão de dados que possuem uma distribuição normal, ou gaussiana.

Distribuição Normal

- Curvas definidas unicamente por dois parâmetros, a média e o desvio padrão do conjunto de dados.

- Gráfico

eixo x: valores dos dados medidos

eixo y: probabilidades de ocorrência dos valores dos dados experimentais ou o número de ocorrências dos valores no conjunto de dados.

PDF de uma distribuição Gaussiana

A Gaussiana é uma curva simétrica com a forma de sino. O "eixo de simetria" da curva indica a média, < X > = 82.

Quão "achatada ou esticada" ou "magra ou gorda" é a Gaussiana, os valores do desvio padrão vão estabelecer.

A ordenada y da Gaussiana, para um certo valor X é:

Obs:

- Existem critérios que indicam se uma distribuição é normal ou não (Critério de Kolmogorov-Smirnov)

- Média e desvio padrão podem ser indicadores estatísticos razoáveis mesmo para distribuições não-normais que não se afastam muito da curva de Gauss.

- As linhas tracejadas representam o número de desvios-padrão (SD) que a curva abriga: Para +/-1 SD, a curva abriga 68% dos dados experimentais. Para +/-2 SD, a curva abriga 95% e para +/-3 SD, a curva abriga 99,7% dos dados experimentais.

- Se a média e o desvio padrão de um conjunto de dados experimentais são conhecidos, colocando 1, 2 ou 3 SD acima e abaixo de <X>, pode-se obter a faixa de valores que inclui, respectivamente, 68%, 95% e 99,7% dos dados experimentais.

- Assim, pode-se afirmar que um valor medido é dado por <X> ± SD com 68% de probabilidade, <X> ± 2SD com 95% e assim por diante.

- Seja dado medido X e o erro absoluto X (desvio médio, desvio padrão ou menor leitura do instrumento):

Erro relativo, ou incerteza fracionária = ( X/X )

Erro percentual = ( X/X )*100 %

CADERNO: Propagação de erros em cálculos

## 2.4 Arredondamento Numérico

Algarismos significativos

0,000532 ->  3 algarismos significativos: 5, 3 e 2

2076 todos os algarismos são significativos, incluindo o zero.

2300 os zeros podem ser significativos ou não.

2,3x103 se houver apenas dois algarismos significativos,

2,30x103 se houver três

2,300x103 se houver quatro.

Regras de arredondamento

Adição : Nos números mais exatos, mantenha uma casa decimal a mais do que o correspondente ao número menos exato.  (Os números mais exatos são aqueles com o maior número de algarismos significativos).  Arredonde então o resultado da soma para o mesmo número de casas decimais que o número menos exato.  Por exemplo,

| + 2,635 |  | + 2,64 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,9 |  | 0,9 |  |
| 1,52 | ¾¾® | 1,52 |  |
| 0,7345 |  | 0,73 |  |
|  |  | 5,79 | ®¾ 5,8 |

Subtração : Arredonde o número mais exato para o mesmo número de casas decimais que o número menos exato.  Dê o resultado com o mesmo número de casas decimais que o número menos exato. Por exemplo,

| - 7,6345 | ¾¾¾® | - 7,634 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,031 |  | 0,031 |  |
|  |  | 7,603 | ® 7,603 |

Multiplicação e Divisão : Arredonde os números mais exatos para um algarismo significativo a mais do que o número menos exato.  Arredonde então o resultado para o mesmo número de algarismos significativos que o número menos exato.  Por exemplo

(1,2 x 6,335 x 0,0072) / 3,14159  --»  (1,2 x 6,34 x 0,0072) / 3,14 = 0,0174  --»  0,017

Raiz n-ésima: Mantenha o mesmo número de algarismos significativos que no radicando.

Logba : Mantenha o mesmo número de significativos que na base

## Exemplos

Escolha de um Método de Medida

Um resistor tem um valor nominal de 10 ohms ± 1%.  Ele é submetido a uma diferença de voltagem e a potência dissipada pode ser calculada de duas maneiras diferentes :

(1) de P = V2/R;

(2) de P=VI, sendo V a diferença de potencial, R a resistência e I a corrente.  Deseja-se saber qual é o método mais preciso para a determinação da potência sabendo-se que

V = 100 V ± 1%

I = 10 A ± 1%

2.5.3: Medida da potência em um eixo rotativo

Em um experimento a medida da potência média transmitida por um eixo rotativo é realizada por um dinamômetro de balança.  A fórmula para o cálculo da potência é

P = 2(pR/t) F L           [Watts]

onde

R º Número de rotações do eixo durante o intervalo de tempo t

F º força na extremidade da alavanca de torque [N]

L º comprimento da alavanca de torque [m]

t  º intervalo de tempo [s]

O contador de rotação é ligado ou desligado por meio de um interruptor e estes instantes são registrados por um cronômetro.

Incerteza no número de voltas contadas R = ±1, (digital)

Incerteza na medida de t = ± 0,50s.

Incerteza em L = ± 0,13cm.

Incerteza em F = ± 0,178N (depois da calibração do dinamômetro).

Para um dado teste, temos:

R = 1202 ± 1,0 revolução

F = 45,0 ± 0,18 N

L = 39,7 ± 0,13 cm

t  = 60,0 ± 0,50 seg

onde todas as incertezas foram expressas com dois algarismos significativos.

Seja agora o cálculo das derivadas parciais:

expressas com três algarismos significativos.

Utilizando o Teorema de superposição dos erros para as variâncias expressas como incertezas (Δ)

Δ R  =[ (50,0x0,18)2 + (1,87x1,0) 2 + (5,66x103x0,0013) 2 + (-37,5x0,50) 2]1/2

Δ R = [ 81,0 + 3,5 + 54,1 + 351,6 ]1/2 = 22 W

Calculemos agora o valor nominal da potência:

que arredondamos para P = 2249 W. Assim,  P = 2249 ± 22W  ou  2249 ± 1,0 %

Obs.  Ordem de importância do erro de medida: tempo, força, comprimento e revoluções.  A parcela correspondente a esta última é, percebe-se, desprezível.

Outro problema:  Suponhamos que seja necessário medir-se a potência com 0,5 % de precisão.  Desejamos então determinar a precisão necessária nas medidas primárias.  Temos

Δ R = 0,005 x 2249 = 11,2 W

Cada termo da eq. do erro deve contribuir com um quarto do erro total:

∂P∂FΔF2=11,224 e assim por diante.

As precisões associadas a cada medida ficam:

Esta combinação de precisões garante o erro total especificado, mas não é a única, desde que a média geométrica dos termos da equação do erro seja menor do que o valor especificado.