Instrumentação – Aula 1

Apresentação do curso

Objetivos principais a serem alcançados

- Caracterização e tratamento de erros experimentais, calibração de instrumentos, linearidade, precisão, histerese, caracterização estática e dinâmica.

- Sensores e transdutores para medidas de deslocamento, velocidade, aceleração, rotação, tensão, deformação.

- Circuitos eletrônicos de instrumentação, com montagens práticas e demonstração no laboratório. Uso de instrumentos básicos de laboratório.

- Interface com o computador – labview, conversão AD/DA, uso da porta serial e paralela

- Princípios de processamento de sinais: filtros analógicos, filtros digitais, FFT (matlab).

- Problemas de transmissão de sinais, redes industriais, protocolos

- Instrumentação na área térmica e fluídos: medidores de temperatura, pressão, vazão, nível (Colaço)

Bibliografia:

Doeblin, E. O., Measurement Systems, McGraw-Hill, 4th Ed., 1990

Apostila do curso de instrumentação da FEM Unicamp

Pallás-Areni, R., Webster, J., Sensors and Signal Conditioning, Wiley, 1991

Bolton W., Mechatronics, Pearson Ed., 1999

Outros…

(A maior parte desta aula está baseada na home-page da disciplina de Instrumentação da FEM-UNICAMP)

1- Introdução

Problema fundamental a ser estudado: método experimental em engenharia.

- Determinar o que é necessário medir

- Saber selecionar o dispositivo mais adequado de medição, em função das circunstâncias de cada caso (custo, precisão necessária, tempo real ou não, disponibilidade no mercado, faixa de medida estática e dinâmica, espaço disponível, etc.)

- Saber processar adequadamente o sinal adquirido

Para que?

- Comprovar uma teoria (escoamento, transferência de calor, vibrações em sistemas rotativos etc.)

- Controlar um processo (nível ou temperatura de um tanque)

- Achar uma relação empírica (Nu x Re)

- Analisar o comportamento de um produto: efetividade de um cinto de segurança, emissão de radiação de um equipamento eletrônico, isolação de um equipamento biomédico

Partes de um dispositivo de instrumentação

Estágio sensor/transdutor - realiza a detecção da variável física e a converte em um sinal mais apropriado para medição, normalmente mecânico ou elétrico.

O sensor deveria ser, idealmente, insensível a cada uma das outras possíveis entradas interferentes não desejadas: 1) ruído: sinal não-desejável que varia (flutua) rapidamente; 2) deslocamento (drift): sinal não-desejável que varia lentamente.

Estágio intermediário - realiza uma modificação do sinal oriundo do estágio anterior através de amplificação, filtragem, etc. Realiza:

1) filtragem do sinal para remover ruídos

2) amplifica o sinal, isto é aumenta sua potência. Em geral, o sinal que sai do transdutor é de baixíssima energia (mV, mA), e precisa ser amplificado para ser lido.

Estágio final - realiza a apresentação final dos dados, o seu armazenamento e, se necessário, o controle da variável medida. Isto é, no estágio final está o mostrador (ou display), o banco de memória onde dados são armazenados, o computador que fará o controle do processo, etc.

Sensores

Detectam um sinal ou estímulo físico e produz uma saída mensurável, na maior parte dos casos elétrica.

Exemplos de sensores:

(1) balança de mola produz uma mudança em deslocamento;

(2) dilatação de um tubo Bourdon (manômetro) produz um deslocamento linear que é convertido em deslocamento angular;

(3) termistor (um sensor de temperatura) e o "strain-gage" ambos produzem uma saída que é uma variação de resistência;

(4) tubo Venturi mede uma diferença de pressão para determinar a vazão de um fluido

Exemplo: Sonda Lambda

Monitora a concentração de oxigênio no gás de exaustão para manter a relação ar-combustível estequiométrica

Sensores/transdutores ativos e passivos

Transdutor passivo:

Energia de saída é fornecida integralmente ou quase integralmente pelo sinal de entrada

Exemplos: manômetro, termômetro de bulbo, o termômetro bimetálico, etc.

Fotovoltaicos: respondem com variação de resistência ou voltagem à mudança de iluminação.

Piezoelétricos: respondem com variação de tensão elétrica à aplicação de uma força.

Termoelétricos: a variação de temperatura está associada à variação de resistência elétrica.

Eletromagnéticos: a voltagem está associada à variação de campo elétrico ou magnético.

Outros: pressão de um fluido está associada à deflexão mecânica, como nos manômetros, a temperatura está associada à dilatação diferencial e então à deflexão, como nos termômetros bimetálicos, etc.

Transdutor ativo

Dispõe de uma fonte auxiliar de energia que fornece a maior parte da energia contida no sinal de saída.

Pode ou não haver uma conversão de energia de uma forma à outra.

Exemplos de transdutores ativos são o anemômetro de fio quente, os leitores de termopares, etc.

Anemômetro de fio quente: a) sensor e eletrônica de alimentação, filtragem, conversão, apresentação e armazenamento dos dados;        b) detalhe do sensor.

Resistência variável: potenciômetros, strain gauges e os termistores.

Efeito Hall: a voltagem é proporcional ao produto da corrente de excitação com o campo magnético.

Opto-eletrônicos, como os emissores de luz e os fotosensores.

Reatância variável: indutância variável (transformador diferencial) e capacitância variável.

Instrumentos de deflexão e cancelamento

Instrumentos de deflexão: a quantidade medida produz um efeito físico que leva a um efeito similar, mas contrário em alguma parte do instrumento.

Este efeito contrário está ligado a alguma variável diretamente perceptível, por exemplo, um deslocamento mecânico.

O efeito contrário aumentará até se atingir um ponto de equilíbrio, quando então se mede a deflexão para se inferir o valor da quantidade medida.

Exemplos: o "calibrador de pneus" portátil, o manômetro, o termômetro bimetálico, etc.

Instrumentos de cancelamento: a deflexão é idealmente mantida nula pela aplicação de um efeito contrário àquele gerado pela quantidade medida.

São necessários um detector de desequilíbrio e uma maneira de restaurar o equilíbrio.

A determinação de valor numérico da variável a ser medida requer um conhecimento preciso da magnitude do efeito contrário.

Exemplos: balança de braço articulado ("balança de feira"), o manômetro de tubo U, etc.

Cancelamento:

Costuma apresentar maior precisão que deflexão.

Faz uma comparação direta entre uma quantidade desconhecida e uma quantidade padrão,

Sendo a medida feita somente ao se restaurar o equilíbrio: operação sempre em uma estreita faixa ao redor de zero.

Deflexão:

Requer a prévia calibração do elemento sensor

Mais robusto

Mais indicado para medidas dinâmicas

Modos de operação analógico e digital

Esta classificação diz respeito à natureza do sinal que contém a informação desejada.

Sinal analógico: função contínua associada ao processo que se mede.

Sinais digitais: quantizado na amplitude, a partir de um processo de conversão Analógico-digital

Modo de operação analógico

Instrumentos analógicos: utilizam circuitos elétricos como forma de indicação dos valores medidos. A variável primária medida é transformada em corrente elétrica, voltagem ou resistência.

Os instrumentos analógicos são, geralmente, baseados no movimento do medidor de d'Arsonval (galvanômetro):

série de espirais colocadas no campo magnético de um ímã permanente. Quando uma corrente elétrica percorre as espirais, ela cria um torque nas espirais, fazendo com que se desloquem, movendo um ponteiro sobre uma escala calibrada.

(a)Esquema de galvanômetro de d´Arsonval (não aparecem os ímãs que geram o campo magnético permanente)

(b) galvanômetro de d´Arsonval em tacômetro.

Para medir voltagem, coloca-se uma resistência conhecida em série.

Para medir resistência, pode-se usar o uma ponte de Wheatstone.

R4=R3*R2/R1, G=0

Modo de operação digital

Principal vantagem: menor susceptibilidade ao ruído.

Mundo físico: analógico

Para trabalhar com circuitos digitais, é necessário converter o sinal analógico em digital.

Unidade básica do modo digital é  o bit: 1 bit pode assumir valores 0 ou 1 (ligado ou desligado)

1 byte = 8 bits,

Palavra digital é feita de bits (por exemplo, uma palavra de 4 bits) ou bytes

Resolução de um conversor analógico-digital é igual a 1 / (2M - 1), onde M é o número de bits. Por exemplo, se o conversor tem 4 bits, o número de intervalos de amostragem é 15 e a resolução é (1/15); se o conversor tem 12 bits, o número de intervalos de amostragem é 2047 e a resolução, (1/2047).

Freqüência de amostragem:  número de amostras / tempo total do sinal

Freqüência de Nyquist, fN, que é definida como a metade da freqüência de amostragem, fN = fA / 2. É a freqüência mínima que o sinal deve ser amostrado.

### Obs. Existem modos de transmissão de informação que realizam a modulação da informação no tempo (PWM, FM)

Características de sinais de entrada e saída

As quantidades (ou sinais) de entrada que um instrumento pode medir são divididas em três tipos:

Entrada Desejada, iD ==>  quantidade que se deseja medir com um dado instrumento.

Entrada Interferente, iI  ==>  quantidade à qual o instrumento é acidentalmente sensível.

Entrada Modificadora, iM   ==>   quantidade que causa uma modificação na relação saída/entrada para as entradas desejadas e interferentes.

FD = ganho, função matemática ou equação diferencial entre a entrada ID e a saída

FI = idem, para entrada interferente

FM,I e FM,D representam a maneira como iM afeta FI e FD

Manômetro de mercúrio.

As pressões p1 e p2 são as entradas desejadas cuja diferença causa o deslocamento de saída x. Neste caso não há a ação de entradas interferentes ou modificadoras.

Manômetro sobre um veículo em aceleração: deslocamento de saída x mesmo quando não houver uma diferença de pressão. Aceleração do veículo: entrada interferente que causará um erro de leitura.

Ângulo de inclinação do manômetro com relação à gravidade também representa uma entrada interferente.

Eliminação ou atenuação dos os efeitos de entradas espúrias:

Método da Insensibilidade Inerente: Os elementos do sistema de medição devem ser inerentemente sensíveis somente às entradas desejadas, isto é, FI e/ou FM,D devem ser o mais próximas possível de zero.

É mais uma filosofia de projeto do que algo alcançável na prática

Método da Realimentação de Alto Ganho : Seja a medida de uma certa voltagem ei (tensão de sua alimentação de um motor elétrico)

Medição em malha aberta

O motor está em balanço e o torque resultante no estator é aplicado, através de um braço, a uma mola, causando o deslocamento xo , que é medido em uma escala calibrada.

, KMo e KSp são ganhos constantes

As entradas modificadoras IM1 e IM2 causam mudanças em KMo , KSp , as quais acarretam erros na relação entre ei  e xo. Estes erros são então diretamente proporcionais às variações de KMo e KSP.

Medição em malha fechada

O deslocamento xo é medido por um sensor que produz uma voltagem eo proporcional a xo. Esta voltagem eo é subtraída da voltagem de entrada ei e a diferença é aplicada ao amplificador que aciona o conjunto motor-mola.

Se KAM é alto,

Portanto, requer-se agora apenas que KFB permaneça constante (não influenciada por iM4) para se manter constante a relação entre a entrada e a saída. -> maior precisão na medida

Problema: instabilidade devido ao aumento do ganho – root locus.

Método da Saída Corrigida: Conhecendo-se a magnitude das entradas interferente e modificadora e sua ação sobre a saída, podem-se calcular correções para compensar seu efeito.

Este método é bastante adequado no caso de medidas automatizadas por microcomputadores

Uso de curvas de calibração expressas em equações de regressão: por exemplo,para compensar a influência da temperatura.

Método da Filtragem de Sinais : Certos elementos (“filtros”) são introduzidos no instrumento com a finalidade de se bloquear sinais espúrios e assim remover ou diminuir seus efeitos sobre o sinal de saída. Os filtros podem ser aplicados diretamente aos sinais de entrada, de saída ou a algum sinal intermediário

Filtragem na entrada

Exemplo: junção de referência do termopar isolada termicamente do ambiente.

Assim, flutuações na temperatura ambiente não interferem na medida do termopar: as entradas interferentes foram eliminadas (“filtradas”) do sistema pelo isolante térmico que envolve a junção que referência.

Filtragem propiciada pela isolação térmica da junção de referência de termopar

Filtragem na saída

Exemplo: estrangulamento entre a fonte de pressão e o manômetro

|po/pi| = pressão medida de saída / pressão de entrada

Objetivo: medir com precisão pressões lentas eliminando flutuações de alta freqüência.

O estrangulamento pode ser conseguido, por exemplo, por uma válvula de agulha que permite ainda ajustar-se o efeito de filtragem.

Filtragem em instalação de manômetro propiciada por estrangulamento de linha de entrada

Filtros podem ser: mecânicos, elétricos, térmicos, pneumáticos, etc.

Mais usado, caso analógico: filtro na entrada, integrado a um amplificador

Caso digital – Conversão A/D: o sinal é adquirido com ruído e filtrado em software: filtros digitais – Matlab signal processing toolbox

### Desempenho estático e dinâmico de instrumentos

Grandezas estáticas ou semi-estáticas: medidas de quantidades que permanecem constantes ou que variam muito lentamente – ex. pressão e  temperatura em ambientes.

Grandezas dinâmicas: medida de quantidades que variam rapidamente, sendo necessário examinar as relações dinâmicas entre a entrada e a saída do instrumento de medida - ex. a flutuação de velocidade típica da turbulência de um escoamento de fluido.

As características de desempenho estático de um instrumento são obtidas através de um procedimento denominado calibração estática.

A entrada do instrumento é variada dentro de uma faixa de valores constantes, o que faz com que a saída varie dentro de uma outra faixa de valores constantes.

A relação entrada-saída obtida representa uma calibração estática do instrumento válida para as condições de valores constantes de todas as outras entradas.

Ao se calibrar a resposta do instrumento às entradas desejadas, estas devem ser medidas com uma precisão maior do que aquela do instrumento sendo calibrado.

Aspectos legais

Rastreabilidade do padrão de calibração. É a possibilidade de verificação da exatidão de um padrão de calibração qualquer relativa aos padrões básicos junto ao INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, no Brasil, ou o National Bureau of Standards, nos EUA).

No Brasil, o INMETRO é o órgão central e executivo que tem por competência executar a política de metrologia legal, científica e industrial, de normalização técnica e de conformidade de produtos e processos industriais de acordo com diretrizes estabelecidas por lei.

O INMETRO busca aproveitar todo o potencial público e privado nacional que exerça atividades ligadas à metrologia, formando a Rede Nacional de Calibração (RNC).

Os laboratórios capacitados podem ser credenciados pelo INMETRO para executar atividades de sua competência desde que satisfaçam às condições exigidas pelo mesmo.